Доставка на медицински изделия и апаратура за вземане и диагностика на Реконвалесцентна плазма COVID-19 (ССР) за лечение на заразените с COVID-19 пациенти, по шест обособени позиции

Приложение 1Б

Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически характеристики на изделията по Обособена позиция № 2

| Наименование | Количество |  | Изисквания на Възложителя | Описание на изделието | Технически характеристики | № на страница от документите, от които е видно съотвествието |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Автоматичен анализатор за антитела |  | 1 бр. | Напълно автоматизирана система за накапване, обработка и отчитане на микроплаки по метода ELISA Капацитет: мин. 190 проби едновременно - мин. 3 позиции за наконечници - мин. 2 позиции за 96-гнездни микроплаки Да позволява непрекъснато зареждане на проби, реактиви и консумативи, без необходимост от спиране на апарата и без необходимост от изчакване да бъдат изработени заредените проби. Идентификация на бар-кодове на проби и реактиви Да разполага с различни видове стативи, които да позволяват зареждане на реактивите директно с флаконите от китовете, без необходимост от пресипване в други флакони Да разполага с функция за зареждане на нестабилни реактиви непосредствено преди употребата им, без необходимост да бъдат заредени в началото Да позволява изработване на различни изследвания в една плака Пипетиране: апаратът да работи с еднократни наконечници Да позволява различни режими на пипетиране: единично пипетиране, многократно пипетиране, многократно разреждане, миксиране, архивиране. Инкубатор: температура до 45оС с еднаквост на температурата мин. 1.5оС, с мин. 2 зони с независим температурен контрол и мин. 3 зони на стайна температура Отчитане: Фотометичен обхват мин. 0 до 3.0 OD Спектрален обхват мин. 400 до 700 nm, с мин. 8 филтъра Отчитане на дължината на вълната: единично и двойно Време за отчитане: до 15 сек. единично и до 30 сек. двойно Промиване: мин. 2х8 канала, мин. 3 промивни буфера Апаратът да разполага с функция архивиране на проби Да позволява връзка с LIS |  |  |  |
| 2.2. Серологични тестове за количествено определяне на антитела срещу COVID-19 (IgG) aнти-SARS-CoV-2 IgG |  | 400 бр. | Тестовете да са съвместими с апарата по т. 2.1. За работа с човешки серум и плазма с КЕDTA Да са произведени в съответствие с „най-съвременните технологии” по отношение на характеристиките: чувствителност над 95%, специфичност над 97%, точност, повторяемост, възпроизводимост Да откриват антитела срещу COVID-19 със специфичност anti-Spike protein IgG (anti-spike ectodomein (ЕCD)/anti-receptor binding domain (RBD)) Резултатът задължително да е количествен. |  |  |  |