Доставка на медицински изделия и апаратура за вземане и диагностика на Реконвалесцентна плазма COVID-19 (ССР) за лечение на заразените с COVID-19 пациенти, по шест обособени позиции

Приложение 1В

Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически характеристики на изделията по Обособена позиция № 3

| Наименование | Количество |  | Изисквания на Възложителя | Описание на изделието | Технически характеристики | № на страница от документите, от които е видно съотвествието |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центрофуга за кръвни проби |  | 1 бр. | Лабораторна настолна центрофуга Скорост на центрофугиране ≥ 16 000 об/мин Ускорение ≥ 24 328 х G Да позволява регулиране на скоростта от мин. 300 об/мин до максималната скорост Безчетков индукционен мотор Наличие на интуитивен контрол и лесен за четене LCD дисплей Наличие на аларма при завършване на цикъла Центрофугата да разполага с микропроцесорен контрол – модул за контролиране на работните параметри Да има възможност за избиране на относителна центробежна сила (RCF режим) или обороти в минута (RPM режим) Контрол на скоростта: мин. 2 степени на ускорение и мин. 2 степени на спиране Бутон за импулсно въртене Регулиране на времето: до мин. 99:59 часа Възможност за запаметяване на поне 4 програми с възможност за стартиране на всяка с отделен бутон Възможност за подмяна на роторите без използване на инструменти, с помощта на бутон, интегриран в корпуса на ротора Да е окомплектована с: летящ ротор, кошници и адаптери за вакутейнери с обем 3-10мл за капацитет мин. 25 бр. епруветки |  |  |  |