Доставка на медицински изделия и апаратура за вземане и диагностика на Реконвалесцентна плазма COVID-19 (ССР) за лечение на заразените с COVID-19 пациенти, по шест обособени позиции

Приложение 1Г

Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически характеристики на изделията по Обособена позиция № 4

| Наименование | Количество |  | Изисквания на Възложителя | Описание на изделието | Технически характеристики | № на страница от документите, от които е видно съотвествието |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фризер за съхранение на кръвна плазма |  | 2 бр. | Фризер от -35оС до -15оС за съхранение на кръвна плазма Да бъде фабрично настроен на -30оС Обем 320 – 330 литра Капацитет 270 – 280 сака от 250мл С автоматично размразяване Със записващо устройство за температурата с независим сензор С принудителна въздушна циркулация в камерата Минимум 7 чекмеджета от неръждаема стомана, регулируеми, напълно изтеглящи се Да разполага с порт за достъп, разположен на задната страна на камерата Дръжката на вратата да е изработена от материал, осигуряващ меко хващане С дигитален температурен дисплей с резолюция 0.1оС Звукови и визуални аларми при: отклонение от зададената температура, недобре затворена врата, необходимост от сервиз, Изолацията на камерата да бъде от полиуретанова пяна Фризерът да бъде с инверторен компресор Да бъде с ниво на шум макс. 52 dBa Да отговаря на GMP class A / ISO 6 (ISO EN 14644-1) |  |  |  |