Приложение № 1 – Техническа спецификация

	Обособена позиция № 1:

Силър-нов
	Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура

	Предназначение:
	                                              

	Устройство за силиране на пластмасови тръбички на сакове за кръвовземане
	

	Година на производство:
	не по-рано от 2014 г.

	Конструкция:
	 

	Съставни части
	Да се състои от захранващо устройство и подвижна дръжка за силиране 

	Тегло на подвижната дръжка
	не-повече от 0,3 кг.

	Свързващ кабел
	мин. 2,5 м.

	Материал
	Да е изработен от неръждаем материал, който е лесен за почистване и устойчив на дезинфектанти.

	Тегло на апарата
	Макс. 1,3 кг, включително батериите (при зареждане на батериите да не е необходимо те да се изваждат от апарата)

	Батерии
	Поне 2 x 12 V 2 Ah. 

	Размери
	До 180 х 150 х 40 см.

	Работни характеристики:
	 

	Време на силиране
	От 0,5 до 5 сек.

	Брой силирания с едно зареждане на батерията
	над 500 бр.

	Сигнализация за край на процедурата
	Да бъде оборудван с визуален сигнал за потвърждаване края на процедурата 

	Защита
	Да бъде оборудван с електрошоков предпазител

	 
	Да не предизвиква радиосмущения по време на силирането

	 
	Да притежава защита от презареждане тип PTC

	Консумирана мощност
	Максимум 120 W.

	Съвместимост
	Да бъде съвместим с всички марки и видове сакове за кръвовземане 

	Управление:
	 

	Захранване
	220 V – 240 V, 50-60 Hz.

	 
	Захранване от ел. мрежата и чрез батерии

	Контролни режими
	Електронен регулатор на температурата и времето, контрол на сигурността, EMC контрол, контрол на емисията.

	Обособена позиция № 2:

Инкубатор за тромбоцити-нов
	Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура

	Предназначение:
	Производител:                                              

	Устройство за съхранение на тромбоцитни концентрати при постоянно контролирана температура
	Модел:

	Година на производство:
	не по-рано от 2014 г.

	Конструкция:
	 

	Корпус
	Да бъде изработен от двустранно ламинирана стомана

	Вътрешен слой
	Да бъде изработен от неръждаема стомана

	Външен слой
	Да бъде ламиниран в бяло

	Изолация
	Кухината между двете метални стени е запълнена с мин. 5 см. слой пяна полиуретан

	Врата
	Стъклена врата с тройно изолационно стъкло, поставено в алуминиева рамка

	Дръжка
	Наличие на външна дръжка

	Колелца
	Да бъде с колелца с фиксираща спирачка

	Размери (cm)
	Външни: до 70 х до 62 х до 87

	 
	Вътрешни: до 53 х 40 х 49

	Тегло
	до 66 кг

	Работни характеристики:
	 

	Температура
	Постоянно поддържана температура от 22 оС +/-1 оС

	Капацитет
	Да може да побира поне един тромбомиксер с капацитет поне 24 сака с тромбоцитен концентрат

	Аларми
	Аларма за вратата

	 
	Аларма за температурата

	 
	Аларма за повреден кондензатор

	 
	Аларма за повреден изпарител

	 
	Аларма за повреден сензор

	Памет
	SD карта

	 
	Запаметяване на всички температури и оперативни данни за период от мин. 5 години

	Батерия
	Подсигуряваща батерия за алармата в случай на срив в електрозахранването за мин. 12 часа

	Езици
	Меню с опция за избор от мин. 5 езика

	Управление:
	 

	Система за загряване и охлаждане
	Електронно контролирана система

	Вентилатор
	С въздушна циркулация за бързо достигане на желаната температура

	Принтер
	Цифров принтер

	Сигурност
	Функция за въвеждане на парола за контрол на достъп

	Тромбомиксер-нов
	Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура

	Предназначение:
	Производител:                                              

	Устройство за разклащане на сакове с тромбоцитни концентрати
	Модел:

	Година на производство:
	не по-рано от 2014 г.

	Конструкция:
	 

	Корпус
	Да бъде изработен от неръждаема стомана

	Рафтове
	Тип решетка

	 
	Мин. 4 рафта с капацитет мин. 6 сака всеки

	Размери (см)
	до 38 х до 45 х до 29

	Тегло
	до 20 кг

	 
	 

	Работни характеристики:
	 

	Общ капацитет
	24 сака

	Аларми
	Да бъде оборудван с акустична и визуална аларма за движение

	Достъпност
	Всеки рафт да може да бъде изваждан независимо от останалите

	Сигурност
	Да бъде предназначен за тиха и надеждна дълготрайна употреба

	Движение
	Преместване на горната част на устройството над 30 мм при мин. 60 удара при 50 Hz

	Управление:
	 

	Охлаждане
	Охлаждане на мотора чрез вентилатор

	Захранване
	220 V/50Hz

	Обособена позиция № 3 Специализирана центрофуга за промиване на еритроцити – подходяща за процедури на детекция на антитела, директен и индиректен Куумбс метод, тест за съвместимост-нова
	Минимални технически изисквания към предлаганата апаратура

	Предназначение:
	Производител:                                              

	Специализирана центрофуга за промиване на еритроцити – подходяща за процедури на детекция на антитела, директен и индиректен Куумбс метод, тест за съвместимост
	Модел:

	Година на производство:
	не по-рано от 2014 г.

	Конструкция:
	 

	Тяло на апарата
	Да бъде изработена от устойчив на корозия материал 

	Команден панел и дисплей 
	Водоустойчиви, дисплей на време и брой цикли

	Ротор   
	Ъглов, от полипропилен, със сменяеми държачи за епруветките

	Капацитет на ротора: 
	макс 12 епруветки с размери 12/75мм

	Скорост: минимум 3550 об/мин 
	минимум 3550 об/мин 

	Скорост при пълнене/декантиране: 
	мин 700 об/мин

	Микропроцесорен контрол 
	 

	Диагностична програма
	автодиагностична програма със звукова и светлинна сигнализация

	Режими на работа
	-       Автоматичен

	 
	-       Мануален

	 
	-       Проверка: спиране на работа след всяка стъпка на цикъла и верификация на процедурата

	 
	Разбъркване след всеки работен цикъл

	Работни програми
	С предварително въведена работна програма

	 
	С възможност за програмиране на минимум 4 последователни промивни цикъла, чиито параметри могат да бъдат програмирани от оператора 

	Контролни бутони:
	Режим: за избор между автоматичен или мануален режим на работа

	 
	Цикъл: за избор на 1, 2, 3 или 4 работни цикъла в автоматичен режим

	 
	Време: за задаване на време на центрофугиране в мануален режим – до 999 мин

	 
	Команда: за избор на работна функция

	Да отговаря на стандартите на ААВВ
	 


